Załącznik nr 1 do SIWZ

………………………………………

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z WYCENĄ

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa i instalacja spektrometru mas jonów wtórnych z analizatorem czasu przelotu jonów wraz z wyposażeniem i akcesoriami dla Pracowni Zastosowań Metod Separacji i Spektroskopii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w ramach realizacji projektu „Budowa i wyposażenie Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych KUL”.

I. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CPV:

38433100-0 Spektometry mas

38540000-2 Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

30200000-1 Urządzenia komputerowe

48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

W skład przedmiotu zamówienia wchodzą:

- Spektrometr mas jonów wtórnych z analizatorem czasu przelotu jonów  – 1 szt.

- Trzy zestawy komputerowe do analizy danych „offline station” (jeden wysokiej klasy komputer stacjonarny i 2 komputery przenośne o parametrach równoważnych zestawowi kontrolującemu pracę aparatury TOF-SIMS)

| Dostawa i instalacja spektrometru mas jonów wtórnych z analizatorem czasu przelotu jonów (1 szt.) wraz z wyposażeniem i akcesoriami |
| --- |
| Nazwa urządzenia: model, typ aparatu, nr katalogowy |  |
| Producent: pełna nazwa, adres, strona www |  |
| Kraj pochodzenia: |  |
| Rok produkcji (wymagany: min. 2014) |  |

A. PARAMETRY TECHNICZNE URZADZENIA

| Lp. | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
| PARAMETRY PODSTAWOWE (MINIMALNE) |
| 1. | Wymagane tryby pracy urządzenia: wysokorozdzielczy spektroskopowy, mapowanie, dwuwiązkowe profile głębokościowe, jednowiązkowe profile głębokościowe próbek organicznych, trójwymiarowa analiza próbek przewodzących i izolatorów. |  |
| 2. | Komora analityczna powinna umożliwiać załadowanie i analizy próbek o średnicy do co najmniej 98 mm. System próżniowy powinien być bezolejowy w pełni kontrolowany komputerowo, zapewniający próżnię co najmniej 5 x 10-10 mbar w komorze analitycznej. System musi posiadać wewnętrzny system wygrzewania komory. Komora musi być gotowa do instalacji do pięciu źródeł jonów oraz zapewniać wygrzewanie próbki. Komora musi być wyposażona w system UHV transportu próbek. |  |
| 3. | Urządzenie musi być wyposażone w tytanową pompę sublimacyjną umożliwiającą szybkie odpompowanie takich gazów jak wodór i tlen. |  |
| 4. | Urządzenie powinno posiadać system chłodzenia i grzania próbek w komorze głównej o zakresie temperatur co najmniej od -150C do +600C. |  |
| 5. | Komora załadowcza próbek powinien posiadać system grzania i chłodzenia o zakresie temperatur co najmniej od -150°C do+450°C. |  |
| 6. | Urządzenie musi być wyposażone w ciekłokrystaliczne działo jonowe z bizmutowym źródłem jonów Bin, n=1-7 z filtrem elektrodynamicznym umożliwiające analizę związków organicznych. Konstrukcja musi umożliwiać między innymi równoczesną analizę w trybie małych pól oraz trybie wysokiej rozdzielczości nie gorszej niż 80 nm. System musi umożliwiać analizę grup molekularnych na powierzchniach bez konieczności użycia wzorców (tzw. Procedura G-SIMS) poprzez zastosowanie, co najmniej dwóch jonów pierwotnych (system typu LMIG – liquid metal ion gun) w sposób zautomatyzowany. |  |
| 7. | System powinien mieć zainstalowane dwuźródłowe działo jonowe z gazowym źródłem jonów (O2, Ar, Xe) oraz źródłem cezowym (Cs) do trawienia powierzchni w trybie profili głębokościowych. Energia uzyskiwanej wiązki powinna się mieścić w zakresie co najmniej: 200 eV-2000 eV. Częstotliwość powtórzeń co najmniej: 50 kHz |  |
| 8. | System powinien posiadać dwufunkcyjne gazowe źródło klasterów argonowych do trybu analitycznego i trybu profili głębokościowych (trawienie powierzchni): Źródło musi umożliwiać pracę dwuwiązkową w podwójnym trybie, to znaczy profili głębokościowych (w kombinacji z trybem typu LMIG – Liquid Metal Ion Gun) i pulsowym trybem analitycznym. Źródło musi zapewniać jednowiązkowy tryb profili głębokościowych. Działo powinno zapewniać szerokość wiązki <50µm przy prądzie klasterów argonowych 10nA lub większym. W trybie analizy wymagana jest minimalna długość pulsu wiązki 20ns i rozdzielczość 3000 lub większa |  |
| 9. | Urządzenie powinno posiadać wysokorozdzielczy analizator czasu przelotu (TOF-Time of Flight): wyposażony w reflektron i umożliwiający wysokorozdzielczą analizę wszystkich mas jednej polarności. W trakcie pomiaru próbka musi być uziemiona. |  |
| 10. | Urządzenie wyposażone w detektor jonów wtórnych: składający się z MCP (micro channel plate) licznika scyntylacyjnego i fotopowielacza z możliwością nastawiania parametrów dla obu polarności. |  |
| 11. | Urządzenie musi posiadać możliwość rejestracji danych we wszystkich opcjach pomiarowych z częstotliwością 50kHz (+-5kHz). |  |
| 12. | Urządzenie musi posiadać system kompensacji ładunków tworzących się na próbkach nieprzewodzących. Analiza próbek nieprzewodzących powinna być możliwa bez ich specjalnego przygotowania (np. naparowywania metalami) i specjalnego sposobu montowania. System musi zapewnić stosowanie niskoenergetycznych elektronów o energii 1-20 eV i częstotliwość kompensacji ładunku równej 50 kHz (+-5kHz), oraz kompensację ładunku po każdym impulsie jonów pierwotnych. |  |
| 13. | W pełni zautomatyzowany system pozycjonowania składający się z: pięcioosiowego uchwytu próbki: (x, y, z, rotacja i przechył). Zakresy co najmniej: x=90 mm, y=125 mm, z=25 mm, rotacja bez ograniczeń, przechył od -15° do 45° |  |
| 14. | Urządzenie powinno być wyposażone w system mikroskopii optycznej: co najmniej dwie kamery wideo z mikroskopami optycznymi i z laserowym pilotem do wyboru miejsca analizy. |  |
| 15. | Urządzenie powinno być wyposażone w detektor elektronów wtórnych składający się z MCP, licznika scyntylacyjnego i fotopowielacza, umożliwiający rejestrację elektronów wtórnych podczas pracy różnych dział. Wymagane nastawianie parametrów dla obu polarności. Zapewniona pięcioletnia praca bez serwisowania. |  |
| 16. | Pompy zasilacze i podzespoły elektroniczne powinny się znajdować w bezpiecznych zabudowach potwierdzonych odpowiednimi certyfikatami bezpieczeństwa lub CE lub zgodnymi z CE |  |
| PARAMETRY TECHNICZNE |
| 1. | Główne analityczne źródło jonów, co najmniej 30 keV o parametrach: - maksymalny prąd jonowy DC : >30 nA - rozdzielczość liniowa wiązki Bi1: <150 nm dla prądu 400 pA DC - rozdzielczość liniowa wiązki Bi3: <120 nm dla prądu 400 pA DC - rozdzielczość liniowa wiązki Bi3: <80 nm - rozdzielczość liniowa wiązki Bi1 trybu wysokorozdzielczego: 300 nm przy rozdzielczości masowej 5000 - maksymalny prąd pulsowy Bi1: 20 pA (50 kHz) - maksymalny prąd pulsowy Bi3: 10 pA (50 kHz) - rozdzielczość masowa w trybie spektroskopowym dla masy 29u i jonów Bi1 oraz Bi3 nie gorsza niż 11000. - w trybie mapowania zapewniona rozdzielczość liniowa wiązki atomowej <100 nm i klastrowej <80 nm |  |
| 2. | Prądy minimalne możliwe do uzyskania dla dwuźródłowego działa: Działo gazowe z elektronową jonizacją: 100 nA dla 0.5 keV przy średnicy wiązki 40 μm 250 nA dla 1 keV przy średnicy wiązki 40 μm 600 nA dla 2 keV przy średnicy wiązki 40 μm Działo cezowe z termiczną jonizacją: 40 nA dla 0.5 keV przy średnicy wiązki 40 μm 75 nA dla 1 keV przy średnicy wiązki 40 μm 150 nA dla 2 keV przy średnicy wiązki 40 μm |  |
| 3. | Analizator czasu przelotu o parametrach: - powtarzalność (spektroskopia, mapowanie, profilowanie): 50 kHz (+-5 kHz) - wydajność (czysta próbka Al): co najmniej 4,5 x 108 Al+/nC przy rozdzielczości 7000 - zakres mas: co najmniej do 12000 u - rozdzielczość: co najmniej 11000u dla masy 29 u (Bi1 lub Bi3) - rozdzielczość: co najmniej 16000u dla masy 200 u (Bi1 lub Bi3) |  |
| AKCESORIA |
| 1. | Kompletny system umożliwiający doprowadzenie gazów obojętnych i reakcyjnych do komory pomiarowej i powierzchni badanych próbek wraz z akcesoriami. |  |
| 2. | Zestaw komputerowy wraz z oprogramowaniem do sterowania systemu: Oprogramowanie musi zapewnić pełne sterowanie zestawem TOF-SIMS, zbieranie danych i ich opracowywanie w trybach spektroskopowym, mapowania, profili głębokościowych i analizy dostarczonej biblioteki widm TOF-SIMS. Oprogramowanie musi również umożliwiać wykonywanie analiz i diagnostykę przez Internet. |  |
| 3. | Trzy zestawy komputerowe do analizy danych „offline station” (jeden wysokiej klasy komputer stacjonarny i 2 komputery przenośne o parametrach równoważnych zestawowi kontrolującemu pracę aparatury TOF-SIMS). Każdy komputer powinien posiadać licencję na system, oprogramowanie do obróbki danych TOF-SIMS oraz pakiet biurowy. |  |
| 4. | Biurko (1 szt.) zintegrowane z aparaturą dostarczone przez producenta |  |
| 5. | Zestaw stolików do montowania próbek o różnych grubościach oraz do pracy w wysokiej i niskiej temperaturze zintegrowanych z systemem pozycjonowania urządzenia. |  |
| 6. | Wykonawca dostarcza zestaw części zapewniających niezawodną pracę systemu z dokładnością i czułością deklarowaną w ofercie przez okres gwarancji wskazany w ofercie (12 miesięcy powinno odpowiadać przynajmniej 1500 roboczo-godzinom pracy danego podzespołu w którym podzespoły ulegają zużyciu) wraz z ich bezpłatną wymianą. Lista części powinna być dołączona wraz z dostawą. |  |
| INNE ISTOTNE WYMAGANIA |
| 1. | Przy dostawie urządzenia wymagane jest dołączenie instrukcji obsługi dla całego systemu w języku polskim lub angielskim |  |
| 2. | Wykonawca zobowiązuje się do wykonania testów poprawności działania w zakresie podstawowych funkcji przedmiotu zamówienia, potwierdzających zgodność dostarczanej aparatury z rzeczywistymi parametrami (parametry/wymagania deklarowane w specyfikacji i spełniające wymogi kupującego) i wymaganiami związanym z oprogramowaniem. |  |
| 3. | Wymagane zobowiązanie Wykonawcy do zapewnienia części zamiennych przedmiotu zamówienia przez okres minimum 10 lat, liczonych od daty podpisania protokołu odbioru. |  |

- WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU | OFEROWANE WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
| --- | --- |
| 1. | Bezpłatna gwarancja* na sprzęt i oprogramowanie w okresie minimum 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń |  |
| 2. | Bezpłatny przegląd serwisowy jeden raz w roku w okresie gwarancji |  |
| 3. | Czas reakcji serwisu – czas rzeczywistego przystąpienia do naprawy: „przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa” maksymalnie do 24 godzin |  |
| 4. | Dane teleadresowe punktu serwisowego (nazwa, adres, numer telefonu, numer telefaxu, adres e-mail) |  |
| 5. | Maksymalny czas usunięcia awarii lub wymiana wadliwego sprzętu na wolny od wad w terminie nie więcej niż 28 dni od zgłoszenia awarii. |  |
| 6. | Maksymalna liczba napraw powodująca wymianę podzespołów na nowy: 3 |  |
| SZKOLENIA |
| 1. | Wykonawca ma obowiązek zapewnić 5-dniowe szkolenie w miejscu instalacji aparatury dla minimum 5 osób |  |

*Gwarancja w rozumieniu Zamawiającego jest pełna wraz z wszelkimi rozszerzeniami obejmująca prawidłowe działanie aparatury przez cały okres gwarancji.

1. Wykonawca ma obowiązek dołączyć do oferty zaświadczenie niezależnych podmiotów zajmujących się poświadczaniem zgodności działań Wykonawcy z normami jakościowymi w postaci: Certyfikatu zgodności CE i/lub deklaracji zgodności CE lub równoważnych dokumentów/dokumentu w zakresie świadczącym o zgodności oferowanych urządzeń z europejskimi warunkami bezpieczeństwa.

Uwaga:

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” są bezwzględnie wymagane, a ich wartości muszą spełniać zakres określony w tej kolumnie. Oferty, które nie spełniają tych wymagań zostaną odrzucone jako niezgodne z SIWZ.

Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce.

II. SZCZEGÓŁOWA WYCENA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Lp. | Przedmiot dostawy | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł) | Stawka podatku VAT (%) | Cena jednostkowa brutto (zł) | Wartość netto (zł) | Wartość podatku VAT (zł) | Wartość brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | SPOSÓB LICZENIA: | (3*4) | (7*5) | (7+8) |
| 1. | Spektrometr mas jonów wtórnych z analizatorem czasu przelotu jonów wraz z akcesoriami | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestawy komputerowe do analizy danych „offline station” (jeden wysokiej klasy komputer stacjonarny i 2 komputery przenośne o parametrach równoważnych zestawowi kontrolującemu pracę aparatury TOF-SIMS) | 3 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM (suma wierszy 1-2) |  |  |  |
|  | Cena ofertowa netto (zł) | Wartość podatku VAT (zł) | Cena ofertowa brutto (zł) |

.................................. dnia  ..................................

………....................................................................

Podpis i pieczątka osoby/osób

upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy