Załącznik nr 1.11  do SIWZ

………………………………………

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- CZĘŚĆ 11

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa i instalacja dejonizatora - SZT 1 przeznaczonego do otrzymywania wody ultraczystej typu I zgodnego z parametrami technicznymi opisanymi poniżej

CPV:

42514300-5 Aparatura filtrująca

| Nazwa urządzenia: model, typ aparatu, nr katalogowy |  |
| --- | --- |
| Producent: pełna nazwa, adres, strona www |  |
| Kraj pochodzenia: |  |
| Rok produkcji | Wymagane fabrycznie nowe |

A. PARAMETRY TECHNICZNE URZADZENIA

| Lp. | Parametr wymagany [jednostka] | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
| PARAMETRY |
| 1. | Dejonizator do otrzymywania wody ultraczystej Typu I |  |
| 2. | Wydajność ok. 15 L/h |  |
| 3. | Wymiary (szer.x wys. x głęb.): 290x620x583 mm ( 5 % |  |
| 4. | Parametry wody ultraczystej Typu I: - przewodnictwo  0,055 µS/cm - poziom TOC: < 5 ppb - oporność rzędu 18,2 M*cm - poziom bakterii: < 1 cfu/mL |  |
| 5. | Komplet materiałów eksploatacyjnych [filtry: sedymentacyjny o absolutnej klasie oczyszczania i wstępny adsorpcyjny o dużej pojemności roboczej oraz moduły: odwróconej osmozy (RO) i jonowymienny] wraz z modułem do ultrafiltracji i kompletem przyłączy niezbędnych do uruchomienia i pracy dejonizatora. Jedna kolumna jonowymienna o pojemności co najmniej 8 litrów |  |
| 6. | Wyposażony w system kontrolno-pomiarowy zapewniający wiarygodną kontrolę parametrów produkowanej wody: dokładność pomiaru rzędu  0,1 % rozdzielczość rzędu 0.1 µS/cm możliwość kalibracji automatyczna kompensacja temperatury możliwość odczytu w 0,055 µS/cm lub M(*cm możliwość odczytu przewodności z kompensacją temperatury lub bez sondy konduktometryczne zgodne z normą (oznaczanie przewodności elektrycznej właściwej) |  |
| 7. | Posiadający: wyświetlacz LCD informujący o parametrach pracy i alarmach wyświetlacz LED konduktometr przepływowy z definiowalnym poziomem alarmu dokonujący pomiaru przewodnictwa i temperatury wody oczyszczonej zegar wyświetlający datę oraz godzinę czujnik niskiego i wysokiego ciśnienia alarm informujący o konieczności wymiany filtrów i złóż jonowymiennych manometr ciśnienia wody zasilającej złącze RS 232 i USB do komunikacji z komputerem |  |
| 8. | Możliwość pobierania wody zdejonizowanej za pomocą ergonomicznego przycisku na klawiaturze, brak ręcznych kraników |  |
| 9. | Możliwość samodzielnej wymiany wszystkich elementów eksploatacyjnych w tym membrany RO |  |
| 10. | Wymiana kolumny jonowymiennej nie wcześniej niż po wyprodukowaniu co najmniej 18 000 L wody o przewodności < 0.1 µS/cm |  |
| 11. | Materiały eksploatacyjne zapewniające minimum 6 lat użytkowania przy poborze wody rzędu 10 L/dzień |  |
| 12. | Zainstalowany komplet materiałów eksploatacyjnych |  |
| 13. | Całkowita wymiana powierzchni stycznej z wodą podczas serwisu eksploatacyjnego |  |
| 14. | Możliwość powieszenia na ścianie |  |
| 15. | Napięcie zasilania 220- 240 V |  |
| 16. | Łatwy w obsłudze |  |
| INNE ISTOTNE INFORMACJE |
| 17. | Wymagane dołączenie instrukcji obsługi w języku polskim przy dostawie urządzenia |
| 18. | Wymagane zobowiązanie Wykonawcy do zapewnienia materiałów eksploatacyjnych przedmiotu zamówienia przez okres minimum 10 lat, liczonych od daty podpisania protokołu odbioru |  |

- WARUNKI GWARANCJI I SERWISU DLA DEJONIZATORA

| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU | OFEROWANE WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
| --- | --- |
| 1. | Bezpłatna gwarancja w okresie minimum 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru |  |
| 2. | Stałe wsparcie opiekuna technicznego w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym |  |
| 3. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny |  |
| 4. | Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, numer telefonu, numer telefaksu, adres e-mail) |  |
| 5. | Gwarantowany czas rzeczywistego przystąpienia do naprawy, w przypadku kiedy osoba obsługująca sprzęt nie będzie w stanie poradzić sobie z naprawieniem usterki po przeprowadzonej(-ych) wcześniej rozmowie(-ach) telefonicznej(-ych) - maksymalnie 48 godz. |  |
| 6. | Naprawa sprzętu lub wymiana wadliwego na sprzęt wolny od wad w terminie maksymalnie 21 dni roboczych od dnia podpisania przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy protokołu o wystąpieniu wad, usterek, awarii lub uszkodzenia urządzenia. |  |
| SZKOLENIA |
| 7. | Bezpłatne szkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji urządzenia w siedzibie Zamawiającego po dostawie i instalacji sprzętu |

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” są bezwzględnie wymagane, a ich wartości muszą spełniać zakres określony w tej kolumnie. Oferty, które nie spełniają tych wymagań zostaną odrzucone jako niezgodne z SIWZ.

Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce.

.................................. dnia  .........................

………....................................................................

Podpis i pieczątka osoby/osób

upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy