Załącznik nr 1.6  do SIWZ

………………………………………

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- CZĘŚĆ 6

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa i instalacja Cytometru przepływowego - SZT 1 zgodnego z parametrami technicznymi opisanymi poniżej z akcesoriami

CPV:

38434510-4 Cytometry

48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

Akcesoria:

- zestaw startowy – 1 szt.

| Nazwa urządzenia: model, typ aparatu, nr katalogowy |  |
| --- | --- |
| Producent: pełna nazwa, adres, strona www |  |
| Kraj pochodzenia: |  |
| Rok produkcji | Wymagane fabrycznie nowe |

A. PARAMETRY TECHNICZNE URZADZENIA

| Lp. | Parametr wymagany [jednostka] | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
| PARAMETRY |
| 1. | Cytometr przepływowy do wieloparametrowej analizy komórek, prosty w obsłudze, zautomatyzowany i posiadający intuicyjne oprogramowanie |  |
|  | Umożliwiający m.in.: - zliczanie całkowitej liczby komórek - analizę żywotności - określanie stopnia dojrzałości retikulocytów - badanie zawartości RNA - fenotypową analizę populacji komórek - analizę DNA cyklu komórkowego - analizę zawartości białek - analizę właściwości błon cytoplazmatycznych |  |
| 2. | Minimum 3 lasery chłodzone powietrzem: - fioletowy: 405 nm - niebieski: 488 nm - czerwony 635 nm |  |
| 3. | Minimum 10 parametrów optycznych: FSC i SSC oraz minimum 8 kanałów fluorescencyjnych Laser 405 nm: kanał: 1; zakres detekcji (425-475): VioBlue, Pacific Blue, Hoechst, DAPI kanał: 2; zakres detekcji (500-550): VioOrange, VioGreen, PacificOrange, V500 Laser 488 nm: kanał: 1; zakres detekcji (500-550): FITC, 5-FAM, Alexa Fluor 488, CFDA, CFSE, CMFDA, EGFP, GFP, Fluorescein, Rhodamine 110 - kanał: 2; zakres detekcji (565-605): PE - kanał: 3; zakres detekcji (655-730): PI, PE-Cy5, PE-Cy5.5, PerCP, CyChrome, TriColor, PerCP-Cy5.5 - kanał: 4; zakres detekcji (>750): PE-Cy7 Laser 635 nm: - kanał: 1; zakres detekcji (655-730): APC, Alexa Fluor 647, Bodipy 650/665-X - kanał 2; zakres detekcji (> 750 LP): APC-Cy7, APC-eFlour780 |  |
| 4. | Posiadający automatyczną kompensację i kalibrację |  |
| 5. | Posiadający opcję automatycznego startu, mycia pomiędzy pomiarami oraz wyłączania |  |
| 6. | Umożliwiający zagęszczenie rzadkich populacji komórek przed analizą cytometryczną |  |
| 7. | Posiadający pełną automatyzację w zakresie znakowania i analizy próbek |  |
| 8. | Umożliwiający pomiar bezwzględnej liczby komórek bez użycia odczynników z dokładnością +/- 5% |  |
| 9. | Umożliwiający ustawienie przepływu na 25, 50 lub 100 l/min |  |
| 10. | Umożliwiający szybkość pomiaru rzędu 10,000 komórek/sek |  |
| 11. | Posiadający czytnik kodów kreskowych identyfikujący zarówno odczynniki do znakowania komórek jak i statywy na probówki |  |
| 12. | Posiadający funkcję automatycznego płukania igły pobierającej próbkę po każdym pomiarze; pobieranie próbki poprzez pipetowanie (igła wykonująca ruchy w płaszczyźnie y i z) |  |
| 13. | Umożliwiający pracę z próbkami o objętości 25 l |  |
| 14. | Wyposażony w sygnalizację zużycia buforów i bieżącego stanu aparatu oraz umożliwiający wymianę pojemników na bufory w trakcie pomiarów (zużycie buforów w zakresie 2-10 ml/min.) |  |
| 15. | Możliwość instalacji podajnika dla próbek kompatybilnego ze statywami chłodzącymi na probówki: mikroprobówki, 5 ml/15 ml oraz z płytkami 96-dołkowymi |  |
| 16. | Posiadający możliwość prezentacji wyników na skalach lin, log i hlog |  |
| 17. | Posiadający zintegrowany komputer współpracujący z oferowanym cytometrem wraz z systemem operacyjnym umożliwiającym uruchomienie zaoferowanego oprogramowania, monitor 12” dotykowy, nagrywarka DVD, złącza 4xUSB, 2xHDMI, VGA, LAN |  |
| 18. | Możliwość zapisu plików w formacie fcs 2.0, 3.0, 3.1 |  |
| 19. | Oprogramowanie umożliwiające obsługę cytometru i analizę danych z dwoma dodatkowymi licencjami na komputery osobiste |  |
| 20. | Akcesoria: - zestaw startowy niezbędny do uruchomienia, instalacji i kalibracji cytometru |  |
| INNE ISTOTNE INFORMACJE |
| 21. | Wymagane dołączenie instrukcji obsługi w języku polskim przy dostawie urządzenia |
| 22. | Możliwość 24-godzinnego serwisu przez Internet |

B. WARUNKI GWARANCJI I SERWISU DLA  CYTOMETRU PRZEPŁYWOWEGO

| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU | OFEROWANE WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
| --- | --- |
| 1. | Bezpłatna gwarancja w okresie minimum 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru |  |
| 2. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny |  |
| 3. | Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, numer telefonu, numer telefaksu, adres e-mail) |  |
| 4. | Gwarantowany czas rzeczywistego przystąpienia do naprawy, w przypadku kiedy osoba obsługująca sprzęt nie będzie w stanie poradzić sobie z naprawieniem usterki po przeprowadzonej(-ych) wcześniej rozmowie(-ach) telefonicznej(-ych) - maksymalnie 48 godz. |  |
| 5. | Naprawa sprzętu lub wymiana wadliwego na sprzęt wolny od wad w terminie maksymalnie 21 dni roboczych od dnia podpisania przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy protokołu o wystąpieniu wad, usterek, awarii lub uszkodzenia urządzenia. |  |
| SZKOLENIA |
| 6. | Bezpłatne szkolenie personelu Zamawiającego dla minimum 5 osób w zakresie obsługi i eksploatacji urządzenia w siedzibie Zamawiającego po dostawie i instalacji sprzętu. |

Uwaga:

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” są bezwzględnie wymagane, a ich wartości muszą spełniać zakres określony w tej kolumnie. Oferty, które nie spełniają tych wymagań zostaną odrzucone jako niezgodne z SIWZ.

Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce.

.................................. dnia  .........................

………....................................................................

Podpis i pieczątka osoby/osób

upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy