Załącznik nr 1.1  do SIWZ

………………………………………

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- CZĘŚĆ 1

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa i instalacja Analizatora hematologicznego - SZT 1 zgodnego z parametrami technicznymi opisanymi poniżej z akcesoriami

CPV:

38434570-2 Analizatory hematologiczne

30213000-5 Komputery osobiste

48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

30231300-0 Monitory ekranowe

30232110-8 Drukarki laserowe

30237280-5 Akcesoria zasilające

Akcesoria:

- podajnik automatyczny do analizatora na 100 probówek – 1 szt.

- zestaw startowy  - 1 szt.

- komputer sterujący analizatorem – 1 szt.

- zewnętrzna drukarka laserowa kolorowa  - 1 szt.

- UPS do analizatora – 1 szt.

| Nazwa urządzenia: model, typ aparatu, nr katalogowy |  |
| --- | --- |
| Producent: pełna nazwa, adres, strona www |  |
| Kraj pochodzenia: |  |
| Rok produkcji | Wymagane fabrycznie nowe |

A. PARAMETRY TECHNICZNE URZADZENIA

| Lp. | Parametr wymagany [jednostka] | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
| PARAMETRY |
| 1. | Analizator hematologiczny przeznaczony do badań weterynaryjnych z oprogramowaniem weterynaryjnym umożliwiającym oznaczanie parametrów u różnych gatunków zwierząt (minimum 15 zdefiniowanych) z dodatkową możliwością zaprogramowania własnych gatunków zwierząt |  |
| 2. | Wydajność minimum 120 oznaczeń/godz. CBC z DIFF w przypadku podawania próbek zamkniętych w trybie automatycznym i próbek w trybie manualnym |  |
| 3. | Metody pomiaru próbek: CBC z PLT – metodą optyczną rutynowo do każdego pomiaru bez konieczności zużycia dodatkowego odczynnika WBC (pomiar liczby WBC i poszczególnych populacji WBC metodą optyczną) RET (pomiar metodą optyczną) |  |
| 4. | Rozdział WBC: minimum 5-DIFF, pomiar WBC: 2 niezależnymi metodami (torami pomiarowymi – w tym 1 wykorzystujący barwienie mieloperoksydazowe) |  |
| 5. | Retikulocyty (wartość absolutna i procentowa), a także MCVr, RDWr, CHr, CHDWr, MCHCr oraz CHCMr |  |
| 6. | Pomiar retikulocytów z próbki pierwotnej bez dodatkowych przygotowań wstępnych |  |
| 7. | Pomiar liczby PLT metodą optyczną do rutynowych oznaczeń bez dodatkowego odczynnika wykorzystywanego do oznaczeń CBC (bez wspomagania zliczania impedancyjnego), wszystkie pomiary PLT w panelu CBC metodą optyczną. Analizator musi dokonać pomiaru płytek krwi bez interferencji powodowanej mikrocytozą, znaczną leukocytozą, obecnością ceni komórkowych i fragmentów erytrocytów. Pomiar średniej zawartości ziarnistości w płytkach krwi |  |
| 8. | Pomiar: odsetka procentowego krwinek hypo- i hyperchromicznych RBC (% HYPO i % HYPER), niewyliczane odsetka procentowego mikrocytów (% MICRO), niewyliczane odsetka procentowego makrocytów (% MACRO), niewyliczane |  |
| 9. | Pomiar odsetka zawartości poszczególnych frakcji niedojrzałych retikulocytów (IRF -L, IRF - M, IRF - H) |  |
| 10. | Możliwość bezpośredniego pomiaru stężenia HGB komórkowej niezależnie od pomiaru stężenia HGB metodą kolorymetryczną |  |
| 11. | Liniowość dla oprogramowania weterynaryjnego: WBC – do min. 100 tys/µl; RBC – do min. 12,0 T/l; HGB – do min. 22,5 g/dl; PLT – do min. 3,5 mln/µl |  |
| 12. | Możliwość pomiaru CBC/CBCDIFF/Ret bez konieczności stosowania dedykowanych raków |  |
| 13. | Możliwość podłączenia analizatora do sieci komputerowej i bezkolizyjnej łączności z dostępnymi programami LIS |  |
| 14. | Dwukierunkowa transmisja danych między analizatorem a komputerem zewnętrznym sterującym analizatorem |  |
| 15. | Oprogramowanie zawierające system kontroli jakości i pamięć wyników w formie liczbowej i graficznej |  |
| 16. | Posiadający wbudowany system kontroli jakości w oparciu o zasady Westgarda z wykorzystaniem wykresów Levey-Jennigs'a |  |
| 17. | Znakowanie wyników patologicznych - flagowanie: blastów, nietypowych limfocytów, młodych form granulocytów, erytroblastów, dużych płytek, agregatów płytkowych, fragmentów RBC, niedobór mieloperoksydazy w WBC, anizocytozy, mikro- i makrocytozy, anizochromii, hypo-i hyperchromii, cieni RBC |  |
| 18. | Sygnalizacja niskiego poziomu odczynników oraz wypełnienia pojemnika na odpady |  |
| 19. | Akcesoria: podajnik automatyczny na 100 probówek, odczynnikowy zestaw startowy niezbędny do uruchomienia i instalacji oraz kalibracji analizatora, zewnętrzna drukarka laserowa kolorowa, komputer sterujący analizatorem, UPS do analizatora |  |
| INNE ISTOTNE INFORMACJE |
| 20. | Wymagane dołączenie instrukcji obsługi w języku polskim przy dostawie urządzenia |

- WARUNKI GWARANCJI I SERWISU DLA  ANALIZATORA HEMATOLOGICZNEGO

| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU | OFEROWANE WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
| --- | --- |
| 1. | Bezpłatna gwarancja w okresie minimum 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru |  |
| 2. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny |  |
| 3. | Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, numer telefonu, numer telefaksu, adres e-mail) |  |
| 4. | Gwarantowany czas rzeczywistego przystąpienia do naprawy, w przypadku kiedy osoba obsługująca sprzęt nie będzie w stanie poradzić sobie z naprawieniem usterki po przeprowadzonej(-ych) wcześniej rozmowie(-ach) telefonicznej(-ych) - maksymalnie 48 godz. |  |
| 5. | Naprawa sprzętu lub wymiana wadliwego na sprzęt wolny od wad w terminie maksymalnie 21 dni roboczych od dnia podpisania przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy protokołu o wystąpieniu wad, usterek, awarii lub uszkodzenia urządzenia. |  |
| SZKOLENIA |
| 4. | Bezpłatne szkolenie personelu Zamawiającego dla minimum 5 osób w zakresie obsługi i eksploatacji urządzenia w siedzibie Zamawiającego po dostawie i instalacji sprzętu |

Uwaga:

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” są bezwzględnie wymagane, a ich wartości muszą spełniać zakres określony w tej kolumnie. Oferty, które nie spełniają tych wymagań zostaną odrzucone jako niezgodne z SIWZ.

Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce.

.................................. dnia  .........................

………....................................................................

Podpis i pieczątka osoby/osób

upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy