Załącznik nr 1.2  do SIWZ

………………………………………

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ 2

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa i instalacja Wagi precyzyjnej z udźwigiem ok. 210-250 g - SZT 1 i automatyczną kalibracją wewnętrzną oraz Wagi precyzyjnej z udźwigiem ok. 1100-2200 g - SZT 1 i automatyczną kalibracją wewnętrzną zgodnych z parametrami technicznymi opisanymi poniżej

CPV: 	38310000-1 Wagi precyzyjne

| I A. Waga precyzyjna z udźwigiem rzędu 210-250 g: Nazwa urządzenia: model, typ aparatu, nr katalogowy |  |
| --- | --- |
| Producent: pełna nazwa, adres, strona www |  |
| Kraj pochodzenia: |  |
| Rok produkcji Wymagane fabrycznie nowe |  |

| I B. Waga precyzyjna z udźwigiem rzędu 1100-2200 g: Nazwa urządzenia: model, typ aparatu, nr katalogowy |  |
| --- | --- |
| Producent: pełna nazwa, adres, strona www |  |
| Kraj pochodzenia: |  |
| Rok produkcji Wymagane fabrycznie nowe |  |

A. PARAMETRY TECHNICZNE URZADZENIA

| Lp. | Parametr wymagany [jednostka] | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
| PARAMETRY |
| I A. Waga precyzyjna z udźwigiem rzędu 210-250 g: |
| 1. | Waga precyzyjna laboratoryjna z legalizacją i automatyczną kalibracją wewnętrzną |  |
| 2. | Posiadająca podświetlany wyświetlacz graficzny i owiewkę przeciwpodmuchową |  |
| 3. | Obciążenie maksymalne: 250 g |  |
| 4. | Obciążenie minimalne: 0,02 g |  |
| 5. | Dokładność odczytu nie gorsza niż 0,001 g |  |
| 6. | Powtarzalność nie gorsza niż 0,001 g |  |
| 7. | Liniowość nie gorsza niż ± 0,002 g |  |
| 8. | Wymiar szalki: 140×140 mm ± 10 % |  |
| 9. | Czas stabilizacji nie gorszy niż 2 s |  |
| 10. | Temperatura pracy w zakresie +10° C - +40 °C |  |
| 11. | Intuicyjna obsługa wagi |  |
| 12. | Umożliwiająca m.in: liczenie sztuk, dozowanie, wyznaczanie gęstości, doważanie, odchyłki procentowe, statystyki, |  |
| 13. | Procedura kontrolna GLP (Good Laboratory Practice) |  |
| 14. | Zasilanie sieciowe |  |
| 15. | Posiadające RS 232 i USB |  |
| I B. Waga precyzyjna z udźwigiem rzędu 1100-2200 g: |
| 1. | Waga precyzyjna laboratoryjna z legalizacją i automatyczną kalibracją wewnętrznym wzorcem |  |
| 2. | Posiadająca kolorowy wyświetlacz dotykowy LCD i owiewkę przeciwpodmuchową |  |
| 3. | Obciążenie maksymalne: 2000 - 2200 g |  |
| 4. | Obciążenie minimalne: 0,02 g |  |
| 5. | Dokładność odczytu nie gorsza niż 0,01 g |  |
| 6. | Powtarzalność nie gorsza niż 0,01 g |  |
| 7. | Liniowość nie gorsza niż ± 0,01 g |  |
| 8. | Czas stabilizacji nie gorszy niż 1,5 s |  |
| 9. | Wymiar szalki 140×140 mm ± 10% |  |
| 10. | Temperatura pracy w zakresie +10° - +40 °C |  |
| 11. | Umożliwiająca m.in: liczenie sztuk, dozowanie, wyznaczanie gęstości, doważanie, statystyki, |  |
| 12. | Procedura kontrolna GLP (Good Laboratory Practice) |  |
| 13. | Interfejs USB, RS 232, Ethernet |  |
| INNE ISTOTNE INFORMACJE |
| 14. | Wymagane dołączenie instrukcji obsługi w języku polskim lub języku angielskim przy dostawie urządzenia |

- WARUNKI GWARANCJI I SERWISU DLA OBU WAG PRECYZYJNYCH

| WYMAGANE WARUNKI GWARANCJI I SERWISU | OFEROWANE WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
| --- | --- |
| 1. | Bezpłatna gwarancja w okresie minimum 24 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru Zaoferowanie okresu gwarancji w przedziale 25 - 30 miesięcy – 20 pkt |  |
| 2. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny |  |
| 3. | Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, numer telefonu, numer telefaksu, adres e-mail) |  |
| 4. | Gwarantowany czas dojazdu serwisu (czas reakcji), w przypadku kiedy osoba obsługująca sprzęt nie będzie w stanie poradzić sobie z naprawieniem usterki po przeprowadzonej(-ych) wcześniej rozmowie(-ach) telefonicznej(-ych) - maksymalnie 72 godz. Zaoferowanie okresu nie dłuższego niż 48 godz. – 5 pkt |  |
| 5. | Naprawa sprzętu lub wymiana wadliwego na sprzęt wolny od wad w terminie maksymalnie 21 dni roboczych od dnia podpisania przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy protokołu o wystąpieniu wad, usterek, awarii lub uszkodzenia urządzenia. Zaoferowanie okresu w przedziale: 1 – 14 dni roboczych - 5 pkt |  |
| Maksymalna ilość punktów: 30 pkt |
| SZKOLENIA |
| 6. | Bezpłatne szkolenie personelu Zamawiającego dla minimum 5 osób w zakresie obsługi i eksploatacji urządzenia w siedzibie Zamawiającego po dostawie i instalacji sprzętu. |

Kryterium oceny ofert: cena 70%, serwis 10%, gwarancja 20%

Uwaga:

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” są bezwzględnie wymagane, a ich wartości muszą spełniać zakres określony w tej kolumnie. Oferty, które nie spełniają tych wymagań zostaną odrzucone jako niezgodne z SIWZ.

Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce.

.................................. dnia  .........................

………....................................................................

Podpis i pieczątka osoby/osób

upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy