Załącznik nr 1.4  do SIWZ

………………………………………

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ 4

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa i instalacja Automatycznego analizatora weterynaryjnego z szerokim panelem testów diagnostycznych pracującego w systemie otwartym - SZT 1 zgodnego z parametrami technicznymi opisanymi poniżej z wyposażeniem

CPV: 	38434000-6 Analizatory

30213000-5 Komputery osobiste

30200000-1 Urządzenia komputerowe

48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

30232110-8 Drukarki laserowe

30231300-0 Monitory ekranowe

30237280-5 Akcesoria zasilające

Wyposażenie:

- komputer sterujący analizatorem (z zestawem startowym i UPS-em) z drukarką laserową -  1 szt.

- komputer do obróbki wyników – 1 szt.

| Nazwa urządzenia: model, typ aparatu, nr katalogowy |  |
| --- | --- |
| Producent: pełna nazwa, adres, strona www |  |
| Kraj pochodzenia: |  |
| Rok produkcji Wymagane fabrycznie nowe |  |

A. PARAMETRY TECHNICZNE URZĄDZENIA

| Lp. | Parametr wymagany [jednostka] | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
| PARAMETRY |
| 1. | W pełni automatyczny, wolnostojący, wieloparametrowy analizator weterynaryjny z oprogramowaniem weterynaryjnym umożliwiającym definiowanie i konfigurację zarówno gatunków jak i norm właściwych dla każdego zdefiniowanego gatunku zwierzęcia |  |
| 2. | Wydajność minimum 400 testów fotometrycznych na godzinę |  |
| 3. | Możliwość wykonania oznaczeń na różnym materiale biologicznym: surowica, osocze, mocz, hemolizat |  |
| 4. | Otwarty system odczynnikowy umożliwiający badania z zakresu chemii klinicznej, enzymów, substratów, białek specyficznych, turbidymetrii |  |
| 5. | Możliwość oznaczania m.in.: miedzi (Cu), cholinoesterazy, fosfatazy kwaśnej całkowitej, amoniaku, beta-2-mikroglobuliny, CRP, ferrytyny, transferyny, cystatyny C, ceruloplazminy, haptoglobiny, TfR 1, NGAL, homocysteiny |  |
| 6. | Pomiar wskaźników surowiczych (SI – lipemia, hemoliza) bez dodatkowych odczynników |  |
| 7. | Możliwość zintegrowania z analizatorem przystawki ISE o wydajności minimum 200 testów na godzinę dokonującej pomiar metodą bezpośrednią K, Na, Cl i Li |  |
| 8. | Niezależne nośniki odczynnikowe i próbkowe. Nie dopuszcza się umieszczania próbek na tym samym nośniku co odczynniki |  |
| 9. | Minimum 50 pozycji odczynnikowych na pokładzie analizatora – wszystkie pozycje chłodzone |  |
| 10. | Możliwość równoczesnego stosowania różnych objętościowo pojemników odczynnikowych (np. 50 ml, 20 ml) |  |
| 11. | Możliwość załadowania minimum 50 próbek jednorazowo |  |
| 12. | Wbudowane czytniki kodów paskowych do identyfikacji odczynników i próbek badanych |  |
| 13. | Detektory poziomu odczynników i próbek badanych z monitoringiem poziomu odczynników |  |
| 14. | Obliczanie ilości testów możliwych do wykonania z objętości odczynników pozostałych w butelkach znajdujących się na pokładzie analizatora |  |
| 15. | Kuwety szklane wielorazowego użytku z automatycznym wielostopniowym systemem mycia. Zamontowane w analizatorze przez producenta analizatora |  |
| 16. | Ciągły monitoring czystości kuwet i omijanie kuwet będących poza zakresem granic optycznych |  |
| 17. | Pomijanie kuwet, w których poprzednio zachodziła reakcja mogąca kontaminować z kolejnym testem zgodnie z zaprogramowaniem kontaminacji w oprogramowaniu analizatora |  |
| 18. | Maksymalne zużycie wody na godzinę nie może przekraczać 15 litrów |  |
| 19. | Stacja uzdatniania wody dostosowana do oferowanego analizatora wyposażona w wyświetlacz pokazujący aktualne parametry wody |  |
| 20. | Możliwość pracy z próbkami pierwotnymi i naczynkami próbkowymi |  |
| 21. | Dwa niezależne ramiona odczynnikowe, niezależne ramię próbkowe i mieszadło mechaniczne |  |
| 22. | Automatyczne rozcieńczanie i zagęszczanie próbek po przekroczeniu zakresu liniowości lub zakresu krzywej kalibracyjnej |  |
| 23. | Możliwość programowania testów wyliczeniowych za pomocą funkcji dostępnych w oprogramowaniu analizatora |  |
| 24. | Wbudowany system kontroli jakości z kartami kontroli jakości (opracowanie liczbowe i graficzne) |  |
| 25. | Wprowadzanie danych demograficznych pacjenta: ID, płeć, wiek, imię, nazwisko, zleceniodawca |  |
| 26. | Oprogramowanie analizatora w języku polskim |  |
| 27. | Dwukierunkowa transmisja pomiędzy analizatorem i Laboratoryjnym Systemem Informatycznym |  |
| 28. | Zestaw startowy niezbędny do uruchomienia analizatora wraz z UPS-em |  |
| 29. | Wyposażenie: jednostka sterująca analizatorem (komputer z licencjonowanym oprogramowaniem i drukarką) procesor zgodny z architekturą x86 i x64; osiągający co najmniej 6000 punktów w teście wydajnościowym PassMark PerformanceTest wg. kolumny Passmark CPU Mark, którego wyniki są publikowane na stronie http://cpubenchmark.net/cpu_list.php, (stan na 30.01.2014) pojemność zainstalowanego dysku twardego minimum 250GB pamięć RAM minimum 4GB z możliwością rozbudowy do co najmniej 8GB zintegrowana karta graficzna o wydajności odpowiedniej do obsługi zainstalowanego oprogramowania zintegrowana karta dźwiękowa zintegrowana karta sieciowa Gigabit Ethernet co najmniej 6 portów USB, w tym minimum 2 porty wyprowadzone na przód obudowy w łatwo dostępnym miejscu napędy optyczny DVD±RW zasilacz o mocy dostosowanej do zaoferowanego zestawu w zestawie mysz i klawiatura monitor LCD o przekątnej 23-24”, o rozdzielczości 1920x1080 pixeli zewnętrzna drukarka laserowa monochromatyczna o parametrach: format A4 rozdzielczość rzeczywista co najmniej 1200x1200 DPI szybkość druku minimum 40 str./min. lub więcej pamięć minimum 64 MB karta sieciowa druk dwustronny automatyczny komputer przenośny do obróbki wyników przy pomocy programów statystycznych (Statistica i SPSS): procesor osiągający co najmniej 3500 punktów w teście wydajnościowym PassMark PerformanceTest wg. kolumny Passmark CPU Mark, którego wyniki są publikowane na stronie http://cpubenchmark.net/cpu_list.php, (stan na 30.01.2014) pojemność zainstalowanego dysku twardego minimum 500 GB zainstalowana pamięci RAM minimum 8GB z możliwością rozbudowy do co najmniej 16GB dedykowana karta graficzna osiągająca co najmniej 1000 punktów w teście wydajnościowym PassMark GPU Mark, którego wyniki są publikowane na stronie http://videocardbenchmark.net/gpu_list.php, (stan na 30.01.2014) zintegrowana karta dźwiękowa zintegrowana karta sieciowa Gigabit Ethernet wewnętrzna bezprzewodowa karta sieciowa z obsługą sieci w standardzie 802.11 a/b/g/n co najmniej 4 portów USB, w tym minimum 2 porty USB w wersji 3.0 napędy optyczny DVD±RW matryca o przekątnej minimum 17,3” matowy z podświetleniem LED oraz rozdzielczość natywnej 1600x900 lub 1920x1080 pikseli myszka USB z minimum dwoma klawiszami i rolką do przewijania najnowszy stabilny system operacyjny w języku polskim, z pełną zgodnością z wykorzystywanym przez Zamawiającego rozwiązaniem usługi katalogowej Active Directory oraz konfiguracją systemów i scentralizowanym zarządzaniem oprogramowaniem instalowanym na stacjach roboczych przy pomocy technologii Group Policy; publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta i dotyczący rozwoju i wsparcia technicznego w szczególności w zakresie bezpieczeństwa; licencja umożliwiająca instalację systemu w wersji 32 lub 64-bitowej (preinstalowana na dysku wersja 64 bitowa) gwarancja co najmniej 2 lata z serwisem na miejscu |  |
| INNE ISTOTNE INFORMACJE |
| 30. | Nieodpłatne naprawy wszelkich usterek i awarii w czasie okresu gwarancyjnego |  |
| 31. | Wymagane dołączenie instrukcji obsługi w języku polskim lub języku angielskim przy dostawie urządzenia |

B. WARUNKI GWARANCJI I SERWISU DLA ANALIZATORA WETERYNARYJNEGO Z WYPOSAŻENIEM

| WYMAGANE WARUNKI GWARANCJI I SERWISU | OFEROWANE WARUNKI SERWISU |
| --- | --- |
| 1. | Bezpłatna gwarancja w okresie minimum 12 miesięcy dla analizatora od daty podpisania protokołu odbioru |  |
| 2. | Bezpłatna gwarancja w okresie minimum 24 miesięcy dla komputera sterującego analizatorem i minimum 12 miesięcy dla drukarki od daty podpisania protokołu odbioru |  |
| 3. | Bezpłatna gwarancja w okresie minimum 24 miesięcy dla komputera do obróki danych od daty podpisania protokołu odbioru |  |
| 4. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny |  |
| 5. | Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, numer telefonu, numer telefaksu, adres e-mail) |  |
| 6. | Gwarantowany czas dojazdu serwisu (czas reakcji), w przypadku kiedy osoba obsługująca sprzęt nie będzie w stanie poradzić sobie z naprawieniem usterki po przeprowadzonej(-ych) wcześniej rozmowie(-ach) telefonicznej(-ych) - maksymalnie 72 godz. Zaoferowanie okresu nie dłuższego niż 48 godz. – 5 pkt |  |
| 7. | Naprawa sprzętu w terminie maksymalnie 21 dni roboczych od dnia podpisania przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy protokołu o wystąpieniu wad, usterek, awarii lub uszkodzenia urządzenia. Zaoferowanie okresu w przedziale: 1 – 14 dni roboczych - 5 pkt |  |
| Maksymalna ilość punktów: 10 pkt |
| SZKOLENIA |
| 7. | Bezpłatne szkolenie personelu Zamawiającego dla minimum 5 osób w zakresie obsługi i eksploatacji urządzenia w siedzibie Zamawiającego po dostawie i instalacji sprzętu. |  |

Kryterium oceny ofert: cena 90%, serwis 10%

Uwaga:

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” są bezwzględnie wymagane, a ich wartości muszą spełniać zakres określony w tej kolumnie. Oferty, które nie spełniają tych wymagań zostaną odrzucone jako niezgodne z SIWZ.

Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce.

.................................. dnia  .........................

………....................................................................

Podpis i pieczątka osoby/osób

upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy