Załącznik nr 1.5  do SIWZ

………………………………………

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ 5

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa i instalacja Czytnika moczu z oprogramowaniem weterynaryjnym i akcesoriami – SZT 1 zgodnego z parametrami technicznymi opisanymi poniżej

CPV: 	38434000-6 Analizatory

33124130-5 Wyroby diagnostyczne

Akcesoria:

- paski testowe 10-cio parametrowe kompatybilne z analizatorem – 1 op.

- paski na mikroalbuminurię i kreatyninę w moczu kompatybilne z analizatorem – 1 op.

- paski kontrolne kompatybilne z analizatorem – 1 op.

- mocz  kontrolny na dwóch poziomach tego samego producenta co paski i czytnik – 2 op.

| Nazwa urządzenia: model, typ aparatu, nr katalogowy |  |
| --- | --- |
| Producent: pełna nazwa, adres, strona www |  |
| Kraj pochodzenia: |  |
| Rok produkcji Wymagane fabrycznie nowe |  |

A. PARAMETRY TECHNICZNE URZADZENIA

| Lp. | Parametr wymagany [jednostka] | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
| PARAMETRY |
| 1. | Czytnik moczu do badania ogólnego moczu za pomocą testów paskowych z dostarczonym oprogramowaniem weterynaryjnym umożliwiającym definiowanie i konfigurację zarówno gatunków jak i norm właściwych dla każdego zdefiniowanego gatunku zwierzęcia |  |
| 2. | Możliwość oznaczenia pH, białka, glukozy, ketonów, azotynów, urobilinogenu, bilirubiny, ciężaru właściwego, leukocytów, kreatyniny, a także możliwość wykrycia krwi i mikroalbuminurii w moczu |  |
| 3. | Obsługa czytnika za pomocą kolorowego wyświetlacza dotykowego (LCD) o rozdzielczości nie mniejszej niż 320x240 |  |
| 4. | Wydajność minimum: tryb zwykły: 60 pasków/h tryb szybki: 240 pasków/h |  |
| 5. | Możliwość wybrania przez użytkownika jednostek tradycyjnych, SI i arbitrarnych niezależnie dla każdego parametru (nie dotyczy pH, azotynów i ciężaru właściwego) |  |
| 6. | Wbudowane czasomierze inkubacji pasków, z czasem odczytu po 60 s |  |
| 7. | Praca w trybie zwykłym: inkubacja pasków w aparacie z kontrolowanym czasem odczytu po 60 s. Nie dopuszcza się czytników, w których inkubacja w tym trybie pracy ma miejsce poza aparatem lub czytnik nie jest wyposażony w wewnętrzny czasomierz inkubacji |  |
| 8. | Praca w trybie szybkim: inkubacja pasków poza aparatem, czas inkubacji poszczególnych pasków kontrolowany za pomocą niezależnych czasomierzy w czytniku z odczytem po 60 s. Nie dopuszcza się czytników, w których użytkownik musi sam kontrolować czas inkubacji kolejnych pasków za pomocą zewnętrznego czasomierza |  |
| 9. | Wbudowany czujnik rozpoznający obecność paska na podajniku i jego prawidłowe ułożenie |  |
| 10. | Automatyczne uruchamianie inkubacji/pomiaru po wykryciu paska na podajniku |  |
| 11. | Automatyczna kalibracja bez konieczności używania pasków kalibracyjnych |  |
| 12. | Flagowanie wyników patologicznych |  |
| 13. | Pamięć wyników min. 240 wraz ze wszystkimi wprowadzonymi danymi pacjenta, barwą i klarownością moczu oraz komentarzami |  |
| 14. | Możliwość kontroli układu optycznego za pomocą pasków kontrolnych |  |
| 15. | Automatyczna identyfikacja rodzaju zastosowanego paska testowego |  |
| 16. | Łatwe menu oprogramowania umożliwiające użytkownikowi własne ustawienia |  |
| 17. | Możliwość jednoczesnego wprowadzenia do czytnika ID pacjenta (cyfry i litery) jak i numeru kolejnego badania |  |
| 18. | Możliwość wprowadzenia ID pacjenta zarówno z poziomu aparatu, klawiatury oraz za pomocą skanera kodów kreskowych |  |
| 19. | Możliwość jednoczesnego podłączenia do czytnika skanera kodów kreskowych oraz kabla sieciowego (LIMS) |  |
| 20. | Możliwość pracy czytnika na zasilaniu bateryjnym |  |
| 21. | Możliwość wpisania przez użytkownika pierwszego numeru kolejnego badania. Nie dopuszcza się czytników, w których numer kolejny badania zeruje się wraz z każdym włączeniem aparatu i nie można go ustawić na wymaganą wartość |  |
| 22. | Możliwość wprowadzenia barwy moczu definiowanej przez użytkownika |  |
| 23. | Możliwość wprowadzenia klarowności moczu definiowanej przez użytkownika |  |
| 24. | Możliwość wprowadzania komentarzy dla pacjenta/próbki łącznie z informacją na temat osadu moczu |  |
| 25. | Możliwość wprowadzania komentarzy przed pomiarem, bezpośrednio po uzyskaniu wyniku i po wyszukaniu wyniku w pamięci |  |
| 26. | Możliwość ustawienia przez użytkownika kolejności parametrów na wydruku |  |
| 27. | Możliwość zaprogramowania nagłówka wydruku wyników |  |
| 28. | Możliwość przefiltrowania wyników w pamięci aparatu wg: ID pacjenta, numeru kolejnego badania, wyników dodatnich, wyników nie wydrukowanych oraz daty |  |
| 29. | Możliwość wysłania wyników do LIMS automatycznie lub ręcznie |  |
| 30. | Możliwość wysłania do LIMS wybranego/pojedynczego wyniku bezpośredniego po jego uzyskaniu lub przefiltrowaniu z pamięci czytnika. Nie dopuszcza się czytników w przypadku których do LIMS wysyłana jest cała zawartość pamięci bez możliwości kontroli przez użytkownika, które wyniki mają być wysłane |  |
| 31. | Możliwość wydruku wszystkich wpisanych danych pacjenta/próbki: ID, nr seryjny, barwa moczu, klarowność, komentarze |  |
| 32. | Zewnętrzna komunikacja poprzez port RS 232, USB i PS2 |  |
| 33. | Wbudowana drukarka termiczna umożliwiająca wydruk wyników |  |
| 34. | Polskie oprogramowanie czytnika |  |
| 35. | Zasilanie 220-240 V |  |
| 36. | Akcesoria: paski testowe (10-cio parametrowe) kompatybilne z czytnikiem wyposażone w pole kompensujące barwę moczu bez interferencji ze strony kwasu askorbinowego, paski testowe kompatybilne z czytnikiem na mikroalbuminurię i umożliwiające oznaczanie kreatyniny w moczu, paski kontrolne ze zmianowanym zakresem reflektancji do sprawdzenia optyki, ciekły syntetyczny mocz kontrolny na 2 poziomach w fiolkach min. 15 ml tego samego producenta co paski i czytnik |  |
| INNE ISTOTNE INFORMACJE |
| 37. | Wymagane dołączenie instrukcji obsługi w języku polskim lub języku angielskim przy dostawie urządzenia |
| 38. | Wymagane dołączenie instrukcji używania pasków testowych i moczu kontrolnego przy dostawie urządzenia |

B. WARUNKI GWARANCJI I SERWISU DLA CZYTNIKA MOCZU

| WYMAGANE WARUNKI GWARANCJI I SERWISU | OFEROWANE WARUNKI SERWISU |
| --- | --- |
| 1. | Bezpłatna gwarancja w okresie minimum 12 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru |  |
| 2. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny |  |
| 3. | Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, numer telefonu, numer telefaksu, adres e-mail) |  |
| 4. | Gwarantowany czas dojazdu serwisu (czas reakcji), w przypadku kiedy osoba obsługująca sprzęt nie będzie w stanie poradzić sobie z naprawieniem usterki po przeprowadzonej(-ych) wcześniej rozmowie(-ach) telefonicznej(-ych) - maksymalnie 72 godz. Zaoferowanie okresu nie dłuższego niż 48 godz. – 5 pkt |  |
| 5. | Naprawa sprzętu lub wymiana wadliwego na sprzęt wolny od wad w terminie maksymalnie 21 dni roboczych od dnia podpisania przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy protokołu o wystąpieniu wad, usterek, awarii lub uszkodzenia urządzenia. Zaoferowanie okresu w przedziale: 1 – 14 dni roboczych - 5 pkt |  |
| Maksymalna ilość punktów: 10 pkt |
| SZKOLENIA |
| 6. | Bezpłatne szkolenie personelu Zamawiającego dla minimum 5 osób w zakresie obsługi i eksploatacji urządzenia w siedzibie Zamawiającego po dostawie i instalacji sprzętu. |

Kryterium oceny ofert: cena 90%, serwis 10%

Uwaga:

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” są bezwzględnie wymagane, a ich wartości muszą spełniać zakres określony w tej kolumnie. Oferty, które nie spełniają tych wymagań zostaną odrzucone jako niezgodne z SIWZ.

Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce.

.................................. dnia  .........................

………....................................................................

Podpis i pieczątka osoby/osób

upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy