Załącznik nr 1.7  do SIWZ

………………………………………

(pieczęć firmowa Wykonawcy)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ 7

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa i instalacja Szaf wentylowanych – 2 szt. dla ok. 16 klatek metabolicznych (dla ok. 16 szczurów) z akcesoriami i wyposażeniem (klatkami metabolicznymi – 20 szt. do pobierania moczu i kału do badań od 20 szczurów o masie powyżej 300 g z pełnym wyposażeniem)

CPV:

42520000-7 	Urządzenia wentylacyjne

39141500-7 	Szafy wyciągowe

30237280-5    Akcesoria zasilające

42514300-5    Aparatura filtrująca

Akcesoria:

- UPS-y – 2 szt.

Wyposażenie:

- Zestawy kompletnych klatek do pobierania moczu i kału do badań dla szczurów – 20 szt.

| Nazwa urządzenia: model, typ aparatu, nr katalogowy |  |
| --- | --- |
| Producent: pełna nazwa, adres, strona www |  |
| Kraj pochodzenia: |  |
| Rok produkcji Wymagane fabrycznie nowe |  |

A. PARAMETRY TECHNICZNE URZĄDZENIA

| Lp. | Parametr wymagany [jednostka] | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
| PARAMETRY |
| Szafy wentylowane - 2 szt. umożliwiające długoterminowe przetrzymywanie zwierząt (szczurów) w co najmniej 16 klatkach metabolicznych (po minimum 8 klatek metabolicznych w każdej szafie) na pojedynczych stojakach z przystawkami do chłodzenia |
| 1. | Umożliwiające przetrzymywanie klatek ze zwierzętami w przepływie oczyszczonego powietrza, pracujące w podciśnieniu |  |
| 2. | Wymiary zewnętrzne każdej szafy: 1881 (dł.) x 630 (gł.) mm ( 3 %; (wys.): max. 2300 mm |  |
| 3. | Zasilanie 230V/50 Hz |  |
| 4. | Konstrukcja każdej szafy wykonana z lekkiego aluminium, ściany i dwoje drzwi wykonane z plastiku, gładkie powierzchnie |  |
| 5. | Półki, filtry i urządzenie wentylujące łatwo odłączane od każdej szafy wentylowanej w celu łatwiejszego mycia |  |
| 6. | Podłoga umożliwiająca swobodny odpływ wody z każdej szafy wentylowanej |  |
| 7. | Półki wykonane z plastiku (łatwe w demontażu), umieszczone na kauczukowych złączkach minimalizujących hałas i wibracje podczas przenoszenia szaf |  |
| 8. | Półki umieszczone w ramkach ze stali nierdzewnej (w całości autoklawowalne) |  |
| 9. | Wentylacja zapewniona przez dźwiękochłonne dmuchawy minimalizujące hałas i wibracje |  |
| 10. | Przepływ filtrowanego powietrza na poziomie 25-70 zmian na godzinę; szafy z możliwością ustawienia oczekiwanego przepływu, który jest monitorowany przez przepływomierz |  |
| 11. | Każda szafa wyposażona w: - dwa filtry HEPA (High Efficiency Particulate Air filter - wysokosprawny filtr powietrza służący do dezynfekcji powietrza) klasy H11 (na wlocie i wylocie), zapewniające minimum 98,5% zatrzymania cząstek większych niż 0,3 mikrona, - filtr węglowy (na wylocie) - analogowy termometr i miernik wilgotności - system podtrzymujący napięcie zasilania (UPS) |  |
| 12. | Każda z szaf generująca hałas na poziomie nie większym niż 50dB |  |
| 13. | Ilość powietrza usuwanego z każdej szafy na poziomie nie mniejszym niż 70 m3 / godzinę |  |
| 14. | Wyposażone w alarm dźwiękowy sygnalizujący spadek przepływu filtrowanego powietrza poniżej 25 zmian/h |  |
| 15. | Łatwe w obsłudze i utrzymaniu czystości |  |
| 16. | Posiadające możliwość zmiany ustawienia wysokości półek |  |
| 17. | Każda z szaf na kółkach (z możliwością blokady przynajmniej dwóch kółek) |  |
| WYPOSAŻENIE: |
| 1. | Zestawy kompletnych klatek do pobierania moczu i kału do badań dla szczurów o masie powyżej 300 g – 20 szt.: Każdy zestaw musi się składać z kompletnej klatki metabolicznej dla szczura o masie powyżej 300 g o wymiarach 304 x 472 x 450 mm ± 5 % (szer. x dł. x wys.) z wyposażeniem: korpus każdej klatki wykonany z tworzywa sztucznego o dobrej odporności chemicznej, twardości i o bardzo dobrej przezroczystości (poliwęglanu) z możliwością autoklawowania w temp. nie mniejszej niż 121 ºC elementy (lejek separacyjny, stożek rozdzielczy, pierścień zbiorczy moczu, rurki zbiorcze moczu i kału) każdej klatki wykonane z tworzywa sztucznego o dobrej odporności chemicznej i fizycznej (polimetylopentanu) z możliwością autoklawowania w temp. nie mniejszej niż 134 ºC elementy (górna i dolna komora, pokrywa, butelka na płyn, szuflada na paszę) każdej klatki wykonane z tworzywa sztucznego o dobrej odporności chemicznej, twardości i o bardzo dobrej przezroczystości (poliwęglanu) z możliwością autoklawowania w temp. nie mniejszej niż 121 ºC podłoga każdej klatki wykonana z kraty ze stali nierdzewnej AISI 304 dolne części każdej klatki łatwo demontowane od zewnątrz w celach czyszczenia przy długich doświadczeniach (bez konieczności wyjmowania zwierząt) każda klatka wyposażona w karmnik dla szczura karmnik każdej klatki mocowany poza klatką o konstrukcji uniemożliwiającej spanie czy gnieżdżenie się zwierząt każda klatka musi posiadać możliwość wysuwania karmnika z zewnątrz bez potrzeby otwierania klatki każda klatka musi być wyposażona w lej separacyjny umożliwiający oddzielanie kału od moczu pojemniki na mocz i kał do każdej klatki wykonane z tworzywa sztucznego o dobrej odporności chemicznej i fizycznej (polimetylopentanu), demontowane z zewnątrz bez potrzeby otwierania klatki korpus każdej klatki wyposażony w system pojenia ze skalowanym poidłem dla zwierząt o pojemności minimum 50 mL, wykonanym z tworzywa sztucznego o dobrej odporności chemicznej, twardości i o bardzo dobrej przezroczystości (poliwęglanu) kapsel butelki do każdej klatki dopasowany do butelki i wykonany ze stali nierdzewnej system pojenia wyposażony w skalowany pojemnik zlokalizowany pod poidłem umożliwiający zbieranie płynu wyciekającego z poidła podczas picia każda z klatek musi być wyposażona w przystawkę do chłodzenia o wymiarach 267 x 233 x 136 mm ± 5 % każda z klatek musi być wyposażona w stojak wykonany ze stali nierdzewnej, łatwy w montażu i demontażu, który może być poddany procesowi sterylizacji w temp. nie mniejszej niż 121 ºC o wymiarach 325 x 325 x 357 mm ± 5 % (dł. x szer. x wys.) każdy zestaw musi być łatwy w montażu i demontażu |  |
| INNE ISTOTNE INFORMACJE |
| 1. | Wymagane dołączenie instrukcji obsługi w języku polskim lub języku angielskim przy dostawie urządzenia |

B. WARUNKI GWARANCJI I SERWISU DLA SZAF WENTYLOWANYCH Z WYPOSAŻENIEM

| WYMAGANE WARUNKI GWARANCJI I SERWISU | OFEROWANE WARUNKI SERWISU |
| --- | --- |
| 1. | Bezpłatna gwarancja w okresie minimum 12 miesięcy dla obu szaf od daty podpisania protokołu odbioru |  |
| 2. | Bezpłatna gwarancja w okresie minimum 24 miesięcy dla wszystkich zestawów klatek metabolicznych od daty podpisania protokołu odbioru |  |
| 3. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny |  |
| 4. | Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, numer telefonu, numer telefaksu, adres e-mail) |  |
| 5. | Gwarantowany czas dojazdu serwisu (czas reakcji), w przypadku kiedy osoba obsługująca sprzęt nie będzie w stanie poradzić sobie z naprawieniem usterki po przeprowadzonej(-ych) wcześniej rozmowie(-ach) telefonicznej(-ych) - maksymalnie 72 godz. Zaoferowanie okresu nie dłuższego niż 48 godz. – 5 pkt |  |
| 6. | Naprawa sprzętu w terminie maksymalnie 21 dni roboczych od dnia podpisania przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy protokołu o wystąpieniu wad, usterek, awarii lub uszkodzenia urządzenia. Zaoferowanie okresu w przedziale 1 – 14 dni roboczych - 5 pkt |  |
| Maksymalna ilość punktów: 10 pkt |
| SZKOLENIA |
| 6. | Bezpłatne szkolenie personelu Zamawiającego dla minimum 5 osób w zakresie obsługi i eksploatacji urządzenia w siedzibie Zamawiającego po dostawie i instalacji sprzętu. |  |

Kryterium oceny ofert: cena 90%, serwis 10%

Uwaga:

Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” są bezwzględnie wymagane, a ich wartości muszą spełniać zakres określony w tej kolumnie. Oferty, które nie spełniają tych wymagań zostaną odrzucone jako niezgodne z SIWZ.

Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce.

.................................. dnia  .........................

………....................................................................

Podpis i pieczątka osoby/osób

upoważnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy