**Załącznik nr 1.2 do SIWZ**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WRAZ Z WYCENĄ**

**Część 2: Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby realizacji programu „Inkubator Innowacyjności 2.0”**

Zadanie 1: Dostawa Mini Vortex Mixer w ilości 1 sztuka

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Mini Vortex Mixer – 1 szt.** | | |
| **Nazwa oferowanego urządzenia** | |  |
| **Producent** | |  |
| **Typ/model/typ aparatu/nr katalogowy/kod producenta** | |  |
| **Lp.** | **Parametry wymagane** | **Parametry oferowane** |
| 1. | Przeznaczenie - do mieszania próbek o pojemności do 50 ml i średnicy do 30 mm. |  |
| 2. | Prędkość obrotowa: 3 000 obr/min. |  |
| 3. | Waga do 550 g |  |
| 4. | Moc 5W |  |
| 5. | Amplituda 1mm |  |
| 16. | Instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim dołączona do urządzenia |  |
| 17. | Gwarancja minimum 12 miesięcy |  |
| 18. | Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, email) |  |

**UWAGA:**

**NIEWYPEŁNIENIE WIERSZY: „NAZWA OFEROWANEGO URZĄDZENIA”, „PRODUCENT”, „MODEL/TYP APARATU/NR KATALOGOWY/KOD PRODUCENTA”, KTÓRE TO JEDNOZNACZNIE IDENTYFIKUJĄ OFEROWANE URZĄDZENIE LUB BRAK WPISU W KOLUMNIE „PARAMETR OFEROWANY” ZOSTANIE POTRAKTOWANY, JAKO NIESPEŁNIENIE MINIMALNYCH WYMAGAN ZAMAWIAJĄCEGO, CO BĘDZIE SKUTKOWAŁO ODRZUCENIEM OFERTY.**

Zadanie 2: Dostawa minimieszadła magnetycznego z wyświetlaczem LED – bez grzania w ilości 1 sztuka

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Minimieszadło magnetyczne z wyświetlaczem LED – bez grzania – 1 szt.** | | |
| **Nazwa oferowanego urządzenia** | |  |
| **Producent** | |  |
| **Typ/model/typ aparatu/nr katalogowy/kod producenta** | |  |
| **Lp.** | **Parametry wymagane** | **Parametry oferowane** |
| 1. | Maksymalna objętość mieszanej cieczy 3 l przy optymalnej wielkości mieszadełka magnetycznego 50 mm. |  |
| 2. | Średnica płyty roboczej: 135 mm. |  |
| 3. | Materiał, z którego wykonano obudowę: ABS. |  |
| 4. | Wyświetlacz: LED. |  |
| 5. | Maksymalna objętość mieszanej cieczy: 3 l (H2O). |  |
| 6. | Regulacja prędkości obrotowej: 200-1500 obr./min. |  |
| 7. | Wymiary:15 x 26 x 8 cm. |  |
| 8. | Ciężar: do 2 kg |  |
| 9. | Zasilanie: 220-240 V, 50-60 Hz. |  |
| 10. | Temperatura otoczenia: od +5 do +40°C. |  |
| 11. | Maksymalna względna wilgotność powietrza: 80%. |  |
| 12. | Certyfikaty: DIN EN60529, IP42. |  |
| 13. | Instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim dołączona do urządzenia |  |
| 14. | Gwarancja minimum 12 miesięcy |  |
| 15. | Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, email) |  |

**UWAGA:**

**NIEWYPEŁNIENIE WIERSZY: „NAZWA OFEROWANEGO URZĄDZENIA”, „PRODUCENT”, „MODEL/TYP APARATU/NR KATALOGOWY/KOD PRODUCENTA”, KTÓRE TO JEDNOZNACZNIE IDENTYFIKUJĄ OFEROWANE URZĄDZENIE LUB BRAK WPISU W KOLUMNIE „PARAMETR OFEROWANY” ZOSTANIE POTRAKTOWANY, JAKO NIESPEŁNIENIE MINIMALNYCH WYMAGAN ZAMAWIAJĄCEGO, CO BĘDZIE SKUTKOWAŁO ODRZUCENIEM OFERTY.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nazwa sprzętu | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto w pln | Stawka podatku VAT | Cena jednostkowa brutto w pln | Wartość netto  w pln |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  | 3+(3x4) | (2 x 3) |
| Zadanie 1: Mini Vortex Mixer | 1 |  |  |  |  |
| Zadanie 2: Minimieszadło magnetyczne z wyświetlaczem LED bez grzania | 1 |  |  |  |  |

............................................................. .....................................................................................

*(miejscowość i data) (podpis i pieczątka osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)*