**Załącznik nr 1.1 do SIWZ**

**Nr sprawy: AZP-240/PN-p30/029/2019**

**Opis przedmiotu zamówienia**

**Część 1: Dostawa spectrofotometru nano na potrzeby realizowanego przez KUL projektu naukowego "Innowacyjny preparat do stymulacji wzrostu i plonowania pszenicy ozimej.”**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Spectrofotometr nano | | |
| **Nazwa oferowanego urządzenia** | |  |
| **Producent (pełna nazwa, adres, strona www)** | |  |
| **Typ/model/kod producenta/nr katalogowy** | |  |
| **Lp.** | **Parametry wymagane** | **Parametry oferowane** |
|  | Musi to być:   * absorpcyjny fotometr jednokanałowy UV/VIS z wiązka odniesienia |  |
|  | Musi posiadać następujące cechy:   * Maksymalne zużycie energii podczas pracy nie większe niż 15W * Źródło światła ksenonowa lampa błyskowa * Analiza spektralna UV/VIS w zakresie 200 – 830 nm * Wyświetlacz TFT VGA lub równoważny o przekontnej nie mniejszej niż 5,7 cala * Wbudowana pamięć umożliwająca zapisywanie conajmniej 100 metod lub 1000 wyników * Wysokość promienia przechodzenia wiązki 8,5 mm * Spektralna szerokość pasma nie większa niż 4nm * Fotometryczny zakres pomiaru przy 260nm nie mniejszy niż 0 – 3,0A * Błąd przypadkowy fotometru przy A=0 nie więszy niż 0,002 (0,2%) * Odczyt poprzez matrycę diodową CMOS |  |
| 1. | Musi mieć możliwość:   * przesyłania danych za pomocą interfejsu USB * podłączenia drukarki za pomocą interfejsu RS-232 * stosowania standartowych kuwet oraz kuwet mikrolitrowych * rejestrowania skanów absorbcij z analizą i wyznaczaniem pików * pomiaru absorbcji przy jednej lub wielu długościach fal * wyboru fali co 1 nm |  |
|  | Musi posiadać wymiary nie większe niż:   * nie większe niż (szer. x dł. wys.) 29,5 x 40 x 15 cm |  |
| 4. | Musi posiadać wagę   * Waga nie większa niż 5,5 kg |  |
| 5. | Musi posiadać wyposażenie dodatkowe takie jak:   * Cela pomiarowa o wymiarach zewnętrznych 12,5x12,5x48mm (SxGxW) do pomiaru próbek o objętościach 1,5-10 mikrolitrow o konstrukcji wychylnej, z hydrofobową powłoką na szkle kwarcowym na wysokości wiązki światła 8,5mm przystosowana do użytku z fotometrem lub spektrofotometrem. |  |
| 6. | Musi posiadać komputer do analizy danych (notebook)  Matryca:  - 15,4”-16”, powierzchnia matowa  - rozdzielczość 1920x1080 pikseli |  |
| - podświetlenie w technologii LED, IPS  - procesor wielordzeniowy, zgodny z architekturą x86 i x64  osiągający co najmniej 7600punktów w teście wydajnościowym PassMark Performance Test wg. kolumny Passmark CPU Mark, którego wyniki są publikowane na stronie http://cpubenchmark.net/cpu\_list.php  (na dzień składania oferty – należy załączyć potwierdzenie punktacji oferowanego procesora ) |  |
| Pamięć RAM: Minimum 16 GB DDR 4 |  |
| Dysk twardy:  - pojemność co najmniej 512 GB SSD  - możliwość zainstalowania dodatkowego dysku |  |
| **Napęd optyczny: brak** |  |
| **Zintegrowane moduły łączności:**  - karta bezprzewodowa: 802.11 b/g/n/ac  - karta przewodowa: 1 Gbps  - Bluetooth 4.1 |  |
| **Złącza zintegrowane:**  - HDMI  - D-Sub (VGA)  - min. 3 xUSB w tym 2x USB 3.0 i 1xUSB C  - RJ-45  - czytnik kart pamięci 4-in-1 ( MMC , SD, SDHC, SDXC ) |  |
| **Bateria:**  - Co najmniej o pojemności co najmniej 45 Wh |  |
| Inne:  - wbudowana kamera internetowa  - aluminiowa obudowa  - wydzielona klawiatura numeryczna  - szyfrowanie TPM  - głośniki stereo i mikrofon  - zasilacz sieciowy w zestawie  - wbudowany czytnik linii papilarnych  -złącze stacji dokującej - możliwość podłączenia dodatkowej baterii w miejsce napędu optycznego  - zintegrowany układ TPM 2.0  - **załączona torba odpowiadająca rozmiarami oferowanemu komputerowi , załączone 2 sztuki patchcordu UTP kategorii 5e 2m w kolorze szarym**  **- załączona mysz bezprzewodowa z bateriami i nanoodbiornikiem** |  |
| Waga (wraz z baterią) Nie więcej niż 1,92 kg |  |
| **Oprogramowanie:** Zainstalowany przez producenta laptopa najnowszy stabilny **system operacyjny** w języku polskim, z pełną zgodnością z wykorzystywanym przez Zamawiającego rozwiązaniem usługi katalogowej Active Directory oraz konfiguracją systemów i scentralizowanym zarządzaniem oprogramowaniem instalowanym na stacjach roboczych przy pomocy technologii Group Policy, publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta i dotyczący rozwoju i wsparcia technicznego w szczególności w zakresie bezpieczeństwa |  |
|  | Napięcie zasilania: 230 V / 50 Hz |  |
|  | Rok produkcji: 2019 i fabrycznie nowy |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim dołączona do urządzenia |  |
|  | **Certyfikat CE** |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie nie więcej niż 72 godz. |  |
|  | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące |  |
|  | Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu,  faksu, email) |  |

**UWAGA:**

**NIEWYPEŁNIENIE WIERSZY: „NAZWA OFEROWANEGO URZĄDZENIA”, „PRODUCENT”, „MODEL/TYP APARATU/NR KATALOGOWY/KOD PRODUCENTA”, KTÓRE TO JEDNOZNACZNIE IDENTYFIKUJĄ OFEROWANE URZĄDZENIE LUB BRAK WPISU W KOLUMNIE „PARAMETR OFEROWANY” ZOSTANIE POTRAKTOWANY, JAKO NIESPEŁNIENIE MINIMALNYCH WYMAGAN ZAMAWIAJĄCEGO, CO BĘDZIE SKUTKOWAŁO ODRZUCENIEM OFERTY.**

............................................................. .....................................................................................

*(miejscowość i data) (podpis i pieczątka osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)*

**Załącznik nr 1.2 do SIWZ**

**Nr sprawy: AZP-240/PN-p30/029/2019**

**Opis przedmiotu zamówienia**

**Część 2: Dostawa inkubatora z wytrząsaniem na potrzeby realizowanego przez KUL projektu naukowego "Innowacyjny preparat do stymulacji wzrostu i plonowania pszenicy ozimej.”**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Inkubator z wytrząsaniem i chłodzeniem | | |
| **Nazwa oferowanego urządzenia** | |  |
| **Producent (pełna nazwa, adres, strona www)** | |  |
| **Typ/model/kod producenta/ nr katalogowy** | |  |
| **Lp.** | **Parametry wymagane** | **Parametry oferowane** |
| 1. | Musi mieć możliwość ustawienia do 2 jednostek jedna na drugiej |  |
| 2. | Musi posiadać następujące cechy:   * Średnica orbity wytrząsania 1,9/2,5 cm * Obroty min. 25-400obr/min * Zakres temperatury 20˚C poniżej temp. pokojowej do 80˚C, min. 4oC * Jednorodność temperatury +/- 0.25 ˚C w 37 ˚C * Regulacja temperatury: skok 0,1oC * Stabilność temperatury +/- 0,1oC w 37oC * Alarm wizualny i dźwiękowy, gdy prędkość odbiega od zadanej o min. 5rpm lub gdy temperatura odbiega od zadanej o min. 1st.C z możliwością wyciszenia alarmu dźwiękowego * Platforma uniwersalna o wymiarach min. 46 x 46 cm umożliwiająca zamontowanie różnych statywów * Możliwość zaprogramowania min. czterech piętnastostopniowych programów * Możliwość ustawienia czasu w zakresie nie mniejszym niż 0.1 do 99.9 godzin oraz pracy ciągłej * Zatrzymywanie wytrząsania podczas otwierania drzwi * Żeliwny, wyważony napęd potrójnie mimośrodowy z dziewięcioma stale smarowanymi łożyskami kulkowymi gwarantujący płynny ruch i stabilność. * Potrójna szyba termiczna w drzwiach przednich * Wewnętrzne oświetlenie komory, możliwość trybu „włączone”, „wyłączone”, „włączone przy otwartych drzwiach, a wyłączone przy zamkniętych drzwiach” * Przechowywanie zapamiętanych programów także po wyłączeniu zasilania * Automatyczny restart po braku zasilania * Dostępne tryby pracy: stała prędkość i temperatura; wytrząsanie w zaprogramowanym czasie i temperaturze; program wieloetapowy * Interfejs RS-232. * Duży, czytelny wyświetlacz |  |
|  | Musi posiadać wymiary nie większe niż:   * (szer. x gł. x wys.) maksymalnie. 65 x 76 x 85 cm (głębokość po otwarciu drzwi max. 132 cm) |  |
| 4. | Musi posiadać wagę   * bez wyposażenia max. 121 kg |  |
| 5. | Musi posiadać wyposażenie dodatkowe takie jak:   * Uchwyty na kolby Erlenmeyera o pojemności 125 mL(min. 20 szt.) * Stelaż do ustawienia 2 jednostek jedna na drugiej |  |
|  | Napięcie zasilania: 230 V / 50 Hz |  |
|  | Rok produkcji: 2019 i fabrycznie nowy |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim dołączona do urządzenia |  |
|  | Certyfikat CE |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszenie nie więcej niż 72 godz. |  |
|  | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny |  |
|  | Gwarancja minimum 24 miesiące |  |
|  | Dane teleadresowe punktu serwisowego (adres, nr telefonu, faksu, email) |  |

**UWAGA:**

**NIEWYPEŁNIENIE WIERSZY: „NAZWA OFEROWANEGO URZĄDZENIA”, „PRODUCENT”, „MODEL/TYP APARATU/NR KATALOGOWY/KOD PRODUCENTA”, KTÓRE TO JEDNOZNACZNIE IDENTYFIKUJĄ OFEROWANE URZĄDZENIE LUB BRAK WPISU W KOLUMNIE „PARAMETR OFEROWANY” ZOSTANIE POTRAKTOWANY, JAKO NIESPEŁNIENIE MINIMALNYCH WYMAGAN ZAMAWIAJĄCEGO, CO BĘDZIE SKUTKOWAŁO ODRZUCENIEM OFERTY.**

............................................................. .....................................................................................

*(miejscowość i data) (podpis i pieczątka osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)*

**Załącznik nr 2 do SIWZ**

…………………………….

*(pieczęć firmowa Wykonawcy)* **Nr sprawy: AZP-240/PN-p30/029/2019**

**OFERTA WYKONAWCY**

Nazwa Wykonawcy\*……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………….……...

Adres siedziby ……………………………………………………………………………..………………………….………………………………………………………………

Adres do korespondencji………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Nr tel. ......................................................................................., Nr faks .......................................................................................

E-mail: ................................................................................http://www.…………………………........................................….................

NIP ............................................................................................., REGON ………………………………………………………………..………………

KRS/CEiDG ………………………………...................……………………………………………………..…………………………..…….…………………...…………….

dla KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II,

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

**INFORMACJA O WIELKOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA[[1]](#footnote-1):**

**mikro przedsiębiorstwo małe przedsiębiorstwo średnie przedsiębiorstwo duże przedsiębiorstwo**

Oferta dotyczy przetargu nieograniczonego pn. **Dostawa aparatury na potrzeby realizowanego przez KUL projektu naukowego "Innowacyjny preparat do stymulacji wzrostu i plonowania pszenicy ozimej.”**

*(Należy zaznaczyć te numery części, na które Wykonawca składa ofertę.)*

* **Część 1 – Dostawa spectrofotometru nano na potrzeby realizowanego przez KUL projektu naukowego "Innowacyjny preparat do stymulacji wzrostu i plonowania pszenicy ozimej.”**

Oferujemy realizację wykonania całości przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w SIWZ i załącznikach**:**

**Cena brutto przedmiotu zamówienia wynosi: ………...............................zł,**

(słownie:....................................................................................................................................................... zł)

Cena netto przedmiotu zamówienia wynosi …................................................................ zł,

(słownie:………………………………………………………….............................................. zł

Stawka podatku VAT:…..…..%

Wartość podatku VAT wynosi:…………………………………............................................ zł

Słownie …………………………………………………………............................................. zł

**Proponowany przez nas termin dostawy w części 1 wynosi ................ dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.**

*Minimalny termin dostawy w części 1 wynosi: 21 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.*

*Maksymalny termin dostawy w części 1 wynosi: 56 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.*

**Proponowany przez nas okres gwarancji wynosi .......... miesięcy.**

*Minimalny wymagany okres gwarancji w części 1 wynosi: 24 miesiące.*

* **Część 2 – Dostawa inkubatora z wytrząsaniem na potrzeby realizowanego przez KUL projektu naukowego "Innowacyjny preparat do stymulacji wzrostu i plonowania pszenicy ozimej.”**

Oferujemy realizację wykonania całości przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w SIWZ i załącznikach**:**

**Cena brutto przedmiotu zamówienia wynosi: ………...............................zł,**

(słownie:....................................................................................................................................................... zł)

Cena netto przedmiotu zamówienia wynosi …................................................................ zł,

(słownie:………………………………………………………….............................................. zł

Stawka podatku VAT:…..…..%

Wartość podatku VAT wynosi:…………………………………............................................ zł

Słownie …………………………………………………………............................................. zł

**Proponowany przez nas termin dostawy w części 2 wynosi ................ dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.**

*Minimalny termin dostawy w części 2 wynosi: 21 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.*

*Maksymalny termin dostawy w części 2 wynosi: 42 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.*

**Proponowany przez nas okres gwarancji wynosi .......... miesięcy.**

*Minimalny wymagany okres gwarancji w części 2 wynosi: 24 miesiące.*

2.Oświadczamy, że w zaproponowanej przez nas cenie brutto zostały uwzględnione wszystkie koszty realizacji oraz czynniki cenotwórcze związane z realizacją zamówienia. Zapewniamy spełnienie wszystkich wymagań dotyczących realizacji zamówienia, zgodnie z Załącznikiem pn. Opis przedmiotu zamówienia, Rozdziałem III SIWZ oraz wzorem umowy.

3.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią SIWZ, zawierającą informacje niezbędne do przeprowadzenia postępowania  
 i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.

4.Zamówienie wykonamy samodzielnie/wykonanie następujących zadań powierzymy podwykonawcom:\*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Firma podwykonawcy** | **Część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy\*\*** | **Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy** |
| **1** |  |  |  |
| **2** |  |  |  |

5.Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie wskazanym w SIWZ.

6.Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dniod daty upływu terminu składania ofert.

7.Oświadczamy, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany   
i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty jako najkorzystniejszej do zawarcia umowy na wymienionych w niej warunkach.

8.Jeżeli Zamawiający będzie mógł uzyskać dokumenty za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych krajowych baz danych,   
w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 570 ze zm.) i pozwolą na to przekazane dane identyfikacyjne, oświadczamy, iż wyrażamy zgodę na samodzielne pobranie przez Zamawiającego z tych baz danych oświadczeń lub dokumentów dotyczących Wykonawcy składającego ofertę w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

9.Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[[2]](#footnote-2) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego

w niniejszym postępowaniu.

10.Komplet składanych dokumentów stanowią następujące pozycje:

1)……………………………………………………………………………………………

2)……………………………………………………………………………………………

3)……………………………………………………………………………………………

*\* niepotrzebne skreślić*

*\*\* wypełnić jeżeli dotyczy*

............................................................. .....................................................................................

*(miejscowość i data) (podpis i pieczątka osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)*

**Załącznik nr 3 do SIWZ**

**Nr sprawy: AZP-240/PN-p30/029/2019**

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**

**składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych**

**(Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) , zwanej dalej „ustawą Pzp”**

**Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………....………………….………………………………………………………………………..……..……..……….**

**KRS/CEiDG ………………………………...................……………………………………………………..…………………………..…….…………………...……….,**

**NIP - .........................................................................................., REGON - ..........................................................................,**

**Reprezentowany przez : ………………………………..….......................................................………………….……………………………..……….**

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

**DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn. **Dostawa aparatury na potrzeby realizowanego przez KUL projektu naukowego "Innowacyjny preparat do stymulacji wzrostu i plonowania pszenicy ozimej”** oświadczam, co następuje:

**I. OŚWIADCZAM, ŻE NA DZIEŃ SKŁADANIA OFERT NIE PODLEGAM WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

1. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający zgodnie z art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp wykluczy:
2. Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
3. Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
4. o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600 ze zm. ) lub art. 46 lub art. 48 ustawy   
   z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263 i 1669 ze zm.),
5. o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,
6. skarbowe,
7. o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2012 r., poz. 769 ze zm.);
8. Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 13;
9. Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu   
   z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
10. Wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne   
    i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej "kryteriami selekcji", lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
11. Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu   
    o udzielenie zamówienia;
12. Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
13. Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik,   
    a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu;
14. Wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
15. Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2018 r. poz. 703 ze zm.);
16. Wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
17. Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.   
    o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798, 650, 1637 i 1669 ze zm.), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania

nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

1. Ponadto Zamawiający - na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1), pkt 4) oraz pkt 8) ustawy Pzp - przewiduje możliwość wykluczenia Wykonawcy:

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 243 ze zm. oraz z 2018 r. poz. 149, 398, 1544 i 1629 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498 i 2017 r. poz. 2491 oraz z 2018 r. poz. 398, 685, 1544 i 1629 ze zm.).

2) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę   
w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania.

3) który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa   
w ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

*3. Jeżeli dotyczy:* Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie   
art. …………. ustawy Pzp *(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1), pkt 4) oraz pkt 8) ustawy Pzp).* Jednocześnie oświadczam, że w związku z w/w okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ……………….……………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………

**DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU** (jeżeli dotyczy)

**II. OŚWIADCZAM, ŻE NA DZIEŃ SKŁADANIA OFERT SPEŁNIAM WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OKREŚLONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W ROZDZIALE V UST. 1 PKT 2) SIWZ**

1. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu dotyczące posiadania:
2. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
4. zdolności technicznych lub zawodowych.
5. Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego   
   wROZDZIALE V ust. 1 pkt 2) SIWZ , polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………...……..

w następującym zakresie: ………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………

*(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu - podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG).*

**DOTYCZĄCE INNYCH PODMIOTÓW** (jeżeli dotyczy)

**III. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA**

1. Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ………………………….…………………………………………………….…………………….……………

………………………………………..……………………………………………………………………………………………………….…..……………………………………

*(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

............................................................. ……...............................................................................

*(miejscowość i data) (podpis i pieczątka osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)*

**Załącznik nr 5 do SIWZ**

**Nr sprawy: AZP-240/PN-p30/029/2019**

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**

**składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych**

**(Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”**

**DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ**

*(składane w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o których mowa   
w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp)*

**Pełna nazwa Wykonawcy ……………………………....………………….………………………………………………………………………..……..……..……….**

**KRS/CEiDG ………………………………...................……………………………………………………..…………………………..…….…………………...……….,**

**NIP - ..........................................................................................., REGON - ..........................................................................,**

**Reprezentowany przez : ………………………………..….......................................................………………….……………………………..……….**

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn. **Dostawa aparatury na potrzeby realizowanego przez KUL projektu naukowego "Innowacyjny preparat do stymulacji wzrostu i plonowania pszenicy ozimej”** oświadczam/-my, co następuje:

☐ **nie należę** do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji   
i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369 ze zm.) z Wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu;

☐ **należę** do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369 ze zm.) z następującymi wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu:

1. nazwa podmiotu (wykonawcy): ………………………………………………………………………………………………..…….……..;
2. nazwa podmiotu (wykonawcy): ………………………………………………………………………………………………..…….……..;
3. nazwa podmiotu (wykonawcy): ………………………………………………………………………………………………..…….……..;

(rozszerzyć listę w razie potrzeby)

Jednocześnie przedstawiam dowody, że powiązania z tymi wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji   
w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

............................................................. ..................................................................

(miejscowość i data) (podpis i pieczątka osoby/osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy)

1. Zaznaczyć właściwe [↑](#footnote-ref-1)
2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). [↑](#footnote-ref-2)